Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на Осцилоскоп 1 GHz

Обособена позиция №2: Доставка на Импедансен анализатор

Обособена позиция №3: Доставка на Термокамера

Обособена позиция №4: Доставка на Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето

Обособена позиция №5: Доставка на Прецизен уред за активна и реактивна мощност

Обособена позиция №6: Доставка на Цифров амперметър, волтметър

Обособена позиция №7: Доставка на Електронен товар

Обособена позиция №8: Доставка на Токова сонда

Обособена позиция №9: Доставка на Напреженова високоволтова сонда

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка по всички обособени позиции включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Гаранционно обслужване на апаратурата.

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се изберат изпълнители, на които да се възложи доставка на включената в предмета на обособените позиции лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката по всички обособени позиции не може да бъде по-дълъг от 30 дни от сключване на съответния договор за изпълнение.

Гаранционен срок на доставената апаратура по всички обособени позиции - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №1 „Доставка на Осцилоскоп 1 GHz“ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осцилоскоп 1 GHz | - 4 аналогови канала - Честота на дискретизация (Sample rate) – минимум 15 GSa / s - Дълбочина на паметта – минимум 2 Mpts - Наличие на сегментирана памет - Разширяване честотната лента с мин. 4 GHz посредством софтуерен лиценз - Фонов шум – минимум 115 uVrms noise floor at 1 mV/div (1 GHz/50 Ω) - Дисплей - капацитивен сензорен екран - Скорост на обновяване на вълновата форма (само аналогово) ≥ 420,000 wfms / s - минимум 50 автоматични измервания - Възможност за измерване и анализ на параметрите на електрически сигнали; - Възможност за измерване на установените и преходните процеси в електрически вериги; - Възможност за разлагане в ред на Фурие на електрически сигнали; - Възможност за математически операции с електрически сигнали; |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №2 „Доставка на Импедансен анализатор“ |
| 1. | Импедансен анализатор | - от 25 Hz до 10 MHz - точност на измерване на основния импеданс ≤ ± 0.09% - възможност за измерване на резонансни вериги с мощност от 10 W до 1 kW - Обхват на измерване на импеданс от 25 mΩ до 40 MΩ (10% точност на измерването) - Параметри на измерване: ¦ Z ¦, ¦ Y ¦, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, комплексно Z, комплексно Y. - Вграден DC диапазон на отклонение: 0 V до ± 40 V, 0 A до ± 100 mA - Време за измерване: до 3 msec/на точка - Включена подобрена скорост на измерване - Дисплей - капацитивен сензорен екран - Функция за анализ на данните: анализ на еквивалентната верига, тест на линейната линия - Интерфейси: USB (front 2, rear 4), LAN, USBTMC, GPIB 24 bit I/O, Video output - Сонди за измерване – минимум 2 броя, съвместими с инструмента: - минимален обхват от 5 Hz до 100 kHz с клипове тип Келвин. Интерфейс към инструмента 4 х BNC, кабел мин. 90 см - минимален обхват от 0 до 13 MHz, с възможност за аксиално и радиално захващане на тествания елемент, контактният накрайник да може да се променя според формата на елемента. - Възможност за измерване на импедансните параметри на електрически вериги - активно и реактивно съпротивление; - Възможност за фазови ъгли, паразитни капацитети и индуктивности; - Възможност за снемане на честотни и фазови характеристики; измерване на параметрите на различните еквивалентни схеми. - Работни режими: - Работа като RLC метър; - Работа като импедансен анализатор (снемане на електрически параметри в даден честотен диапазон) |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №3 „Доставка на Термокамера“ |
| 1. | Термокамера | - Минимален температурен диапазон от –25°C до +1170 °C; - Температурна чувствителност: ≤ 0.09 °C (при 30 °C) - Точност: ≤ ± 2.5 °C - Резолюция на детектора: минимум 160 × 120 - Фина резолюция: мин. 320 × 240 (IR pixels) - Спектрален обхват: от 8 до 14 μm - Фокусно разстояние: от 10 cm до безкрайност - Цифрово увеличаване: мин. 4x - Видове измервания: централно, в 3x подвижни точки, максимално / мин. проследяване, температурна разлика, в 3x подвижни квадрата (с min / max / avg) - Запис на измерванията: в минимум 32 GB SDHC карта - Работа на батерия: минимум 4 часа - Дисплей - калъф за пренасяне - Възможност за измерване на термичната картина на различни устройства и обекти; - Възможност за измерване в реално време на динамиката на термични процеси; - Възможност за температурно обследване на сгради и обекти; - Възможност за локализиране на зони с различни температури от индустриални съоръжения. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №4 „Доставка на Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето“ |
| 1. | Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето | - честотен обхват – минимум от 9 kHz до 3 GHz - Честотна лента за анализ – минимум 10 MHz, с възможност за разширение до 25 MHz - Средно ниво на шум DANL: ≤ -160 dBm с включен предусилвател на 1 GHz - Изкривяване на интермодулацията от третия ред (TOI): минимум +16 dBm - Динамичен обхват W-CDMA ACLR (с корекция на шума) – минимум 70 dB - Фазов шум: ≤ –120 dBc/Hz при 1 MHz отместване (1 GHz носеща) - Точност на амплитудата: ±0.50 dB - EMI честотна лента (да отговаря на CISPR) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz - EMI честотна лента (да отговаря на MIL STD 461E) 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz - Скорост на измерване и на актуализиране на дисплея: не повече от 12 ms - Резолюция на хистограма: минимум 0.01 dB - Дисплей - Вътрешен диск за съхранение на данни: минимум 150 GB SSD - USB 2.0 интерфейс за записване на данни - Интерфейси: LAN, GPIB, USB, BNC, IF output SMA female - Възможност за измерване на входните и изходните параметри на електрически съоръжения. - Възможност за анализ на електромагнитната съвместимост със захранващата мрежа и комплексните товари и сравняване с действащите стандарти. - Хармоничен състав на токови и напреженови сигнали. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №5 „Доставка на Прецизен уред за активна и реактивна мощност“ |
| 1. | Прецизен уред за активна и реактивна мощност | - Канали: минимум 2 броя всеки да измерва напрежение, ток и мощност; - да е подходящ за 1- фазно AC захранване и балансирано 3-фазно захранване - Измерване на AC, DC или AC + DC - Базова точност (50/60 Hz): ≤ 0.1% - Точност по мощност: ≤ 0.1% - Напрежение: да измерва 1000 Vrms с BW до 2 MHz - Ток: измерване на ток директно с 2 вътрешни шунта (2 Arms и 50 Arms) с широчина на лентата до 100 KHz - Максимално RMS напрежение: 1000 V/2000 V Peak - Честота на дискретизация: ≥ 5 M Sa/s при 16 bits за всяка вълна едновременно - Размер на записа: минимум 1 M точки за всяка вълна едновременно - Мащаб: 50 s / div (500 секунди) макс. 20 μs / div (200 μs) min - Ток на директния вход: 2 A / 6 A Peak - Честотна лента: минимум 2.2 MHz - Да поддържа външни токови сонди и преобразуватели до 10 V пълна скала - Възможност за измерване на активна и реактивна мощност на електрически и електронни съоръжения в диапазона от ниски до средни честоти. - Възможност за измерване на импеданс и RMS на напрежение и токове при различни честоти. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №6 „Доставка на Цифров амперметър, волтметър“ |
| 1. | Цифров амперметър, волтметър | - Цифров мултимер 7.5 цифри - Скорост на четене: ≥ 48,000 отчети/s - Основна точност DCV: ≤ 20 ppm - Измервани величини: DCV и ACV, DCI и ACI, 2- и 4-проводно съпротивление, честота, капацитет, тест за диод, тест за непрекъснатост, температура - Обхват на напрежението: минимум от 100 mV до 1,000 V - Обхват на DCI ток: минимум от 1 µA до 10 A - Обхват на съпротивлението (2 и 4 проводно): 100 Ω to 1,000 MΩ - Обхват на честота: минимум от 6 Hz до 290 kHz - Капацитет: от 1.0 nF to 100.0 μF - Температура: RTD/PT100, термистор, термодвойка - Дисплей - Интерфейси: USB, LAN/LXI опция за GPIB - Статистически графики: хистограми, бар диаграма, диаграма на тенденциите - Памет – възможност за 2 милиона показания - Възможност за измерване на токове и напрежения с различна форма и честоти. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №7 „Доставка на Електронен товар“ |
| 1. | Електронен товар | - Минимум 6 слота - Точност при измерване на ток или на напрежение: ≤ 0.5% - Време на измерване: ≤ 10 ms - Възможни модули с мощност от 150W до 600W - Възможност за включване на модул с максимално входно напрежение: 240V - Възможност за включване на модул с максимален ток на входа: 120A - Включен 1 модул със следните параметри: - модул – от 0 до 60V и от 0 до 120A, обща мощност минимум 600 W - Програмируема резолюция: в режим на ток минимум 0.2/2 mA - Точност на програмирането по напрежение: - За модула: до 12 mV - Възможност за създаване на еквивалентен товар за различни електрически съоръжения при провеждане на електромагнитни и термични тестове. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №8 „Доставка на Токова сонда“ |
| 1. | Токова сонда | - Равна честотна лента – от dc до 2 MHz, - Максимален ток: минимум 450 Arms - Пиков ток: минимум 650 A - Минимален измерван ток: 20 mA - Точност: ≥ 1% - Функцията за защита от претоварване по вход - Директно свързване към BNC вход на осцилоскоп - Бутон за премахне на остатъчния магнетизъм - За измерване на параметрите на токови импулси на мощни електрически устройства и системи. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №9 „Доставка на Напреженова високоволтова сонда“ |
| 1. | Напреженова високоволтова сонда | - Честотна лента - мин. 50 MHz - Затихване поне 2, избираемо: 100:1, 1000:1 - Измерване на диференциално и общо напрежение - мин. ± 6000 V - Захранване: от батерии и от USB порт на комютър - Индикатор, алармиращ, когато входният сигнал надвишава динамичния диапазон на сондата - Време за нарастване на сигнала: ≤ 10 nsec |

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.

Изготвил:

проф. д-р инж. Николай Маджаров – ръководител катедра „Електроника“