Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по четири  обособени позиции

Обособена позиция №1 „Доставка на Лабораторна пещ“

Обособена позиция №2 „Доставка на Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве на сензорни елементи“

Обособена позиция №3 „Доставка на Атомен силов микроскоп“

Обособена позиция №4 „Доставка на Импедансен анализатор с диелектричен интерфейс“

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка  по обособена позиция №1 и №4 включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Гаранционно обслужване.

Изпълнението на обществената поръчка  по обособена позиция №2 и №3 включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата.

- Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.

- Гаранционно обслужване.

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител по всяка обособена позиция, на който да се възложи доставката, включената в предмета на позицията  апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката, вкл. инсталиране и обучение за работа,  не може да бъде по-дълъг от:

  - за обособена позиция №1 –  60  календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №2 – 90  календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №3 –  90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №4 –  90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

Гаранционен срок на доставената апаратура по обособени позиции №1 и №2  - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

Гаранционен срок на доставената апаратура по обособени позиции №3 и №4  - не по-кратък от 12 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №1 „Доставка на Лабораторна пещ“ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторна пещ | - максимална температура: мин.1200°C; - мощност: 3000 – 3500 W; - обем: мин. 3 литра; - скорост на нагряването - в диапазона от 50°C/минута до 100°C/минута; - възможност за програмиране на температурния профил; - възможност за визуализация на температурния профил; - брой програми: мин. 5 - защита от прекъсване на захранването; - защита от изгаряне на термодвойката; - защита при отворена врата; - захранване: 200÷240V/50÷60Hz. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №2 „Доставка на Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве на сензорни елементи“ |
| 1 | Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве на сензорни елементи | - диапазон на измерване: от 10 nm до 50 µm; - точност: ≤ 0,2 nm; - време за измерване: ≤ 2 s; - тип на слоя: оксид върху стъклена подложка, оксид върху силициева подложка, оксид върху подложка от Al2O3; - стандартен интерфейс за свързване с компютър. - софтуер за визуализиране на резултата от измерването |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №3 „Доставка на Атомен силов микроскоп“ |
| 1 | Атомен силов микроскоп | - минимален диапазон на сканиране по Х–У – ≤ 50 µm; по Z – ≤ 5 μm; скенер с флексия; - минимална разделителна способност по Х-У ≤ 2 nm (с остриета за висока резолюция); техническа разделителна способност ≤ 0,3 nm; - разделителна способност по Z ≤ 0,1 nm; техническа разделителна способност ≤ 0,05 nm; - поддържане на динамичен (осцилиращо острие) и статичен режим на работа; - наличие на мин. 4 броя синхронни усилватели с ширина на лентата ≥ 5 MHz; - поддържане на всички основни режими на работа като топография, латерална микроскопия, фазов контраст, измерване на магнитните сили, спектроскопия на силите, повърхнинна проводимост; - възможност за бързо сканиране – ≥ 40 линии в секунда; - хардуерна линеаризация на скенера; нелинейност < 0,2 % от пълната скала; - вградена базисна антивибрационна защита; - възможност за акустично изолиране на уреда от околната среда; - възможност за работа с образци с размери над 3 х 3 х 1 см (Ш х Д х В); - прецизно преместване на образеца по Х-У мин. по 4 mm; - оптична видео камера за наблюдение на острието и подложката; - анализиращ софтуер с 3D визуализация. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №4 „Доставка на Импедансен анализатор с диелектричен интерфейс“ |
| 1 | Импедансен анализатор с диелектричен интерфейс | - измервани параметри: Импеданс (Z), Адмитанс (Y), Фазов ъгъл (Ø), Капацитет (C), Индуктивност (L), Съпротивление (R), Реактивно съпротивление (X), Проводимост (G); - честотен диапазон: от ≤10 µHz до ≥ 5 MHz; - диапазон на измервания импеданс: от ≤100 Ω до ≥ TΩ (1012Ω); - диапазон на измервания капацитет: от ≤ 1 рF до ≥ 0,1 F; - стандартен интерфейс за свързване с компютър. |

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.